磁热传感器批量测试系统研发报告

- 引言

随着物联网、智能制造等领域的快速发展，传感器作为信息获取的关键元件，其性能与可靠性直接影响到整个系统的运行效果。因此，对传感器进行高效、准确的测试显得尤为重要。本报告旨在详细阐述一套传感器批量测试系统的研发过程，该系统集成了变频强磁场设计、高精度电流源/电压源、标准热电偶冷端补偿及软硬件联调等关键技术，以满足传感器生产过程中的快速测试需求。

- 项目背景与目标

- 项目背景

传统传感器测试方法大多采用手动操作，测试效率低且易受人为因素影响，导致测试结果的准确性和一致性难以保证。随着传感器种类的增多和生产规模的扩大，手动测试方法已无法满足生产需求。因此，开发一套自动化、高精度的传感器批量测试系统成为当前的重要任务。

- 项目目标

本项目旨在研发一套集变频强磁场设计、高精度电流源/电压源、标准热电偶冷端补偿及软硬件联调于一体的传感器批量测试系统，具体目标如下：

- 实现传感器在不同频率磁场下的性能测试，提高测试的全面性和准确性。

- 提供高精度、稳定的电流源和电压源，确保测试结果的准确性和可重复性。

- 采用有效的冷端补偿技术，消除热电偶测温中的误差，提高测温精度。

- 完成软硬件联调，实现传感器的批量自动化测试，提高测试效率。

- 技术关键问题及应对措施

关键技术 1  变频强磁场设计技术

关键技术问题：由于存在批量测试要求，且需探讨磁传感器频率响应，空间 均匀变频强磁场成为技术难点。变频强磁场设计难点主要在于交变频率， 磁场强 度，精度，以及持续工作时间。目前变频强磁场一般基于控制电磁铁线圈电流幅 值和频率来调控磁场。由于电磁铁线圈本身存在电感和电阻， 大电流状态下长时 间工作，因为电阻存在导致发热严重，限制线圈电流上限，而增大线圈半径，其 匝数同样受到限制，并影响空间均匀磁场范围，同样限制线圈产生的磁场大小， 在高频电流激励下，线圈呈现感抗特性，高频驱动时施加的电流源电压远大于恒 定磁场状态下电压，对电流源要求提出了更高的要求。

应对方法：本团队拟采用“理论分析→仿真验证→设计产品”的研发模式来攻 克该核心技术问题。首先从理论研究出发， 研究基于电流源性能，线径、匝数与 线圈半径等条件，分析线圈产生的磁场强度与频率对于电流源电流和电压性能要 求。接着通过建立仿真模型寻找线圈设计的优化规律， 初步拟定设计参数，实现 恒定磁场强度环境需求。针对变频需求，根据仿真获得电感与电阻等物理参数， 研究基于构建串联谐振或电流放大器谐振等技术高频磁场电路，通过阻抗匹配等 方式，逐步攻克高频强磁场环境构建技术难题。

关键技术 2  高精度电流源、电压源的设计

关键技术问题：对于电流、电压传感器的校准， 能够输出高精度电流、电压 得电流源、电压源是整个系统能够的核心，其精度直接决定整个测试系统的精度， 它的稳定性直接决定了测试系统的稳定性。早起的电流源、电压源多采用纯模拟 控制方式，即通过改变电位器接入电路的阻值的方式来调节输出电流、电压。虽 然这种设计实现较为简单，但其最大的问题在于调节步进大且不易精准调整，容 易使输出电流出现较大波动。

应对方法：为达到源表的性能指标并符合其可编程控制的功能要求，采用数 字电路和模拟电路相结合的方式实现精密程控电流源、电压源模块的设计。此外， 目前提高电流源、电压源输出精度和稳定度的方法是通过闭环反馈控制方法实现 输出电流、电压精确自调节。基于电压电流双闭环反馈控制的电流跟踪系统具有固定的开关频率，它具有算法简单、实现方便的优点。采用电压电流瞬时值双闭 环反馈的控制策略时，能够输出高质量的正弦波，且系统拥有良好的动态性能。 可以实现输出电压、电流、频率、功率及功率因数的可调性， 且在整个频率范围 内有望获得电压输出波形和稳压精度。可以设计相应的控制算法提升电源的自动 化程度，使得电源拥有更加优秀的性能表现，并可根据需要随时修改算法而无需 更改硬件线路，方便源表系统的升级更新；同时设计开发嵌入式面板及计算机软 件两种人机交互终端，通过高效的通信系统实现人机交互和机机交互，使整套系 统向着自动化、可靠化、可视化等方向发展。

关键技术 3  标准热电偶冷端补偿技术

关键技术问题：热电偶的热电动势的大小是测量端温度和冷端温度的函数 差，为保证输出热电动势是参考温度的单值函数，必须使热电偶冷端温度保持恒 定。热电偶分度表和根据分度表刻度的温度显示仪表都是以热电偶冷端温度等于 0℃为条件。但是在实际测量过程中，冷端通常不为 0℃, 因此需要采用一些补 偿措施或修正方法来消除冷端温度变化所产生的影响。

应对方法：常用的冷端补偿方法有：冰点法、温度修正法、补偿导线法、电 桥补偿法。冰点法是将热电偶的冷端放在冰水混合物的保温容器中， 使冷端恒定 为 0℃, 但是该方法只适用于实验室测量，并不适合在批量测试中使用。补偿导 线法只是将冷端延伸到恒定温度条件下的仪表接线端，其本身并未消除冷端温度 对测温的影响，不具有补偿功能。因此在本次测量系统的设计中， 对于标准热电 偶，采用热电势修正法对热电偶的冷端进行补偿。当热电偶测量端温度为 t，冷 端温度恒定为 t0 而不是 0℃时，测得热电偶输出热电势为 E(t,t0)，根据中间温度 定律，将热电偶输出热电势换算到冷端为 0℃的热电势，即 E(t,0)=E(t,t0)+E(t0,0)。 修正时先测量得到冷端温度 t0 ，然后通过查该热电偶对应分度表得到 E(t0,0)，并 根据上式计算得到 E(t,0)，再查分度表得到相应温度值。

关键技术 4  传感器批量测试系统的软硬件联调

关键技术问题：测试系统中，各硬件设备通过 GPIB 总线连接起来并连接到 主控电脑。为实现全自动校准， 需要主控电脑成功读取各分系统的硬件状态，控 制各分系统的输出，并准确实时的存储在计算机中。主控电脑通过软硬件联调实 现给每个分系统配置地址并对各设备进行控制成为关键技术问题之一。

应对方法：本团队拟采用“先局部再整体”原则对设备控制进行调试。首先对 电流/电压发生器和激励电路回路进行联调，配置好电流/电压发生器的地址以后 通过 GPIB 总线连接设备，确认能够通信以后，读取其状态，并对设备首先进行 启动，停止的控制，然后接通整个激励电路回路，进行小电流/电压的试工作， 确认电流源/电压源是否可控，是否能够稳定输出；其次是温度箱模拟系统的联 调，给温度箱配置地址，然后连接设备并控制和设定温度箱的输出，进行控温和 恒温实验，确定温度箱正常工作且受主控电脑的控制。当各硬件设备都确认以后， 将各控制电路包括传感器供电电源控制电路， 测试电流/电压使能控制电路以及 温度保护电路连接起来，然后运行测试程序，把基准传感器的输出端断开，后继 电路到万用表的输出端口，考察输入到两个万用表的电流/电压的同时性，确保 数据采集设备能够准确采集到需要采集的信号以及数据同步性。

- 项目实施计划

- 需求分析阶段

明确项目需求，包括测试范围、精度要求、测试环境等，为后续的技术方案设计和硬件开发提供依据。

- 技术方案设计阶段

针对关键技术问题制定详细的技术方案，并进行初步验证。包括变频强磁场设计、高精度电流源/电压源设计、冷端补偿方法及软硬件联调方案等。

- 硬件开发与采购阶段

根据技术方案进行硬件设备的开发与采购，包括电磁铁线圈、高精度电流源/电压源、热电偶、温度箱等关键部件的选型与定制。

- 软件开发与集成阶段

开发测试系统的控制软件，实现软硬件联调。包括设备控制程序、数据采集程序、数据处理程序等。确保系统能够稳定运行并满足测试需求。

- 系统测试与优化阶段

对系统进行全面测试，包括功能测试、性能测试、稳定性测试等。根据测试结果进行优化调整，确保系统满足招标方要求。

- 项目验收与交付阶段

组织项目验收，确保系统满足设计要求并具备批量测试能力。进行项目交付，包括系统文档、源代码、硬件设备等。

- 风险分析与应对措施

传感器全自动化测试平台是把控传感器质量的重要防线，而测试平台的研 制，调试与应用的不同阶段都会存在一定的潜在的风险，影响最终传感器检测评估结果。项目实施可能面临的风险及对策如表1 所示。

表1 项目实施可能面临的风险及对策

| 序 号 | 风险内容 | 风险 发生 可能 性 | 预防风险或减少风险损失的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度电压源、 电流源反馈控 制电路因精度 问题无法满足 检测需求，导致 交付延期 | □高 □中 ☑低 | 借鉴团队以往在高精度电压源、电流源的研发 和设计相关经验，加强电路的仿真验证工作， 并搭建实际电路对精度进行测试，确保其能满 足检测需求。 |

| 2 | 非电气量的箱 体测试环境搭 建失败，导致无 法满足对非 电 气量传感器的 校准与测试，导 致交付延期 | □高 □中 ☑低 | 团队拟采用多种方案进行箱体测试环境的搭 建：一方面，根据非电气量传感器试验的相关 需求，设计最佳的搭建方案，并对箱体环境进 行试验确保其能满足非电气量传感器的校准 与测试需求，另一方面，选用目前市面上相关 的、成熟的箱体环境并根据相关需求对其进行 改进，从而使其满足测试需求。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 微型智能传感 器一体化测试 平台交付后，招 标方因技术问 题未能利用该 方案重现交付 物技术指标 | □高 □中 ☑低 | 1) 本团队拟将研发过程中所有细节和步骤存 档，并撰写详细技术报告与研发细节，包括硬 件电路设计图，软件代码等，确保交付产品的 可复现特性，并将一切细节无条件的授予招标 方。 2) 招标方利用该一体化检测平台遇到任何技 术难题，本团队将排专人予以跟进、指导， 还 原一切技术细节，直到重现交付物技术指标。 |
| 4 | 平台性能需求 发生重大变更 或设计计划大 幅调整导致交 付延期 | □高 □中 ☑低 | 1) 平台硬件系统选型的仪器仪表，提前考虑 型号备选方案，在性能上尽量提供足够的性能 余量。 2) 平台软件功能模块化设计，预留备选方案 的仪器控制接口，方便仪器直接接入系统。 3) 将已有的低优先级功能或者特性推迟，降 低对低优先级的功能和特性的研制与调试。 |
| 5 | 平台软硬件功 能实现、运行效 率和系统兼容 性 | □高 □中 ☑低 | 1) 软件代码功能函数化设计，不断优化代码 执行效率，针对备选仪器，提供相应软件 和调试方案。 2) 本团队拟将研发过程中所有细节和步骤存 档，撰写详细硬件选型和备选方案性能报 告，提供检测系统软件源码，提供检测系 统具体操作流程与步骤。 |

- 结论与展望

本项目针对传感器测试中的关键技术问题提出了有效的应对措施，并制定了详细的实施计划。通过采用先进的变频强磁场设计、高精度电流源/电压源设计、冷端补偿技术及软硬件联调方案，成功研发了一套传感器批量测试系统。该系统能够实现对传感器在不同条件下的全面测试，提高了测试的准确性和效率。未来将继续优化系统性能并拓展测试范围以满足更多类型传感器的测试需求。同时加强与其他领域的合作与交流推动传感器测试技术的不断发展和创新。